附件一：
本项目所包含项目所含设备信息、维修维保的范围、保修期限、重要技术参数要求等：
设备维保清单：GE欧美达麻醉机设备一批（包含60台麻醉机和60套气体模块），明细如下：
①麻醉机
1、 型号：AVANCE CS2，数量：2台；
2、 型号：AESTIVA 7900，数量：6台；
3、 型号：AESPIRE 7900，数量：12台；
4、 型号：AESPIRE VIEW，数量：4台；
5、 型号：CS650，数量：10台；
6、 型号：CS620，数量：26台；
②气体模块
1、 型号：E-CAIOV，数量：22台；
2、 型号：E-sCAIO，数量：38台；
维保范围：人工及备件全保保修服务。
供应商资格要求：
1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，提供营业执照复印件并加盖公章；
2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力。
3、投标人参加采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪记录，没有重大违法记录。
供应商项目报价：
需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用。
项目维保的基本要求如下：
1、更换的备件必须是原厂同品牌同型号全新备件，更换完成后需保障整机性能完好，满足设备运行要求，相关参数符合国家质量检测标准，备件采购渠道应符合国家相关法律、法规。
2、维保服务期内，须具备24小时客户服务热线，当设备发生故障时，接到报修通知后，供应商应在15分钟内响应，电话、网络远程服务无法解决的，迅速派遣技术人员前往维修，工程师于2小时内到达设备现场，3日内完成维修。
3、维保服务期内，供应商需派专业技术人员到设备所在地对设备进行检查、维护或保养。频次如下：预防性保养不少于壹年（1）次，按照GE欧美达麻醉机维护手册要求更换相应PM套件；常规保养不少于壹年（2）次，包含校准，系统校验，功能检测，故障处理等。
4、60个麻醉气体模块按手册要求用标准气瓶壹年校准两次。
5、在设备正常使用、正确操作情况下，供应商需保证设备的开机率不低于（98%），按全年365天计算。
6、在维保服务期内提供两套维保清单内同品牌同型号备用麻醉机和备用麻醉气体模块。
7、供应商提供设备维保服务应达到设备厂家设计的技术规范要求。
8、供应商保证其提供的技术服务和工作成果不侵犯任何第三方的权利和知识产权。

























[bookmark: _GoBack]附件二：
福建医科大学附属第一医院：
本公司自愿参与贵院                                     项目调研论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，以下相关材料内容真实、合法、有效。
一、营业执照复印件并加盖公章



二、供应商项目报价：




三、服务方案：
供应商维修服务方案（包含并不限于附件一中的内容）

