附件一：
本项目所包含项目所含设备信息、技术服务要求等：
设备维保设备清单：
山东新华γ射线遥控后装治疗机（XHDR-18）
服务范围：
乙方在接到甲方提出更换要求后负责做进口放射源手续（需甲方配合），在收到进口审批表后的45个工作日内交货并完成安装调试。
供应商资格要求：
1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，提供营业执照复印件并加盖公章。
2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力。
3、投标人参加采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪记录，没有重大违法记录。
供应商项目报价：
需包含更换服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用。
技术和服务要求如下：
(一)、技术要求：
1. 到医院安装后放射源活度为：3.7E+11Bq(10CIi(+1%-10%))；  
2. 源壳规格1：Φ1.1(正误差＜1.1mm)×5.0mm(外径×长度)；
3. 源壳规格2：外包壳使用不锈钢，采用激光焊接，为一次性工艺合成；
4. 源芯尺寸Φ0.6×3.5mm(外径×长度)；
5. 源辫：Φ1.1×2000mm，不锈钢丝绳；
6. 表面污染及泄漏率：小于0.2KBq；
7. 安全性能等级：GB4075-2009/C53211；
8. 放射源传输次数保证达到25000次；
9. 测试最大次数100000次，不起毛刺，不易卡源；
10. 运动范围：720mm-1500mm。
(二)、后装源服务要求：
1. 协助采购方办理转让审批所需材料，提供给采购方签字盖章；
2. 依据采购方要求订购放射源；
3. 办理新源货包表面污染检测；
4. 办理新源运输证；
5. 办理旧源运输证所需材料及检测费，协助采购方与当地公安部门沟通；协助办理旧源回收手续；
6. 新、旧放射源公路运输，新源运输至采购方使用现场，倒源，旧源运回生产单位收贮；
7. 提供采购方旧源备案所需回收证明等文件；
8. 不能因源的安装，而对后装机进行改造，避免主机的损坏风险；
9. 保证特殊时期的正常供货及一站式安全运输。
10. 提供专业的危险品车辆将新源运送至采购人指定地点。
11. 安装新源的同时取走退役旧源，不给医院滞留旧源。
12. 收到采购方通知后，按采购方要求时间内供源，不得因为会议、大型赛事等原因无故拖延，不可抗力除外。
13. 运输时，一个源罐子只能装一颗源，不得一个源罐子装两颗或更多。
14. 服务方必须具备道路危险货物运输许可证或承诺委托具备道路危险货物运输许可证的运输单位进行运输工作。


附件二：
福建医科大学附属第一医院：
本公司自愿参与贵院                                     项目调研论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，以下相关材料内容真实、合法、有效。
一、营业执照复印件并加盖公章



二、供应商项目报价：




三、服务方案：
供应商维修服务方案（包含并不限于附件一中的内容）

