附件一：
本项目所包含项目所含设备信息、维修维保的范围、保修期限、重要技术参数要求等：
设备维保设备清单：
血液净化室等科室血透血滤等设备：
	设备名称
	机型
	数量
	使用科室

	血透机
	AK96
	3台
	血液净化室

	血透机
	AK96
	2台
	血液净化室

	血透机
	AK200S
	2台
	血液净化室

	血滤机
	DBB-EXA ESS A

	2台
	血液净化室

	血透机
	TQS-88

	4台
	血液净化室

	水处理机
	CWP60 WRO64
	1台
	血液净化室

	水处理机
	CWP60 WRO66
	1台
	血液净化室

	血透机
	DBB-06S
	2台
	血液净化室

	血透机
	DBB-06S
	2台
	血液净化室

	血滤机
	DBB-07
	1台
	血液净化室

	血滤机
	DBB-07
	1台
	血液净化室

	床边机
	multiFiltrate
	1台
	血液净化室

	床边机
	PRIMSFLEX
	3台
	22区ICU

	床边机
	multiFiltrate
	1台
	22区ICU

	床边机
	PRIMSFLEX
	1台
	23区神外ICU

	床边机
	multiFiltrate
	1台
	29区心外ICU

	床边机
	PRIMSFLEX
	1台
	27区急诊ICU

	床边机
	PRIMSFLEX
	1台
	27区急诊ICU

	驻点服务
	
	1年
	

	
	
	30台
	



维保范围：血透机、血滤床边机、血液净化室内水处理系统所包含的设备与管路等设备的人工及备件全保保修服务，因血液净化室特殊性质，故要求技术人员在每周一至周六（包含节假日）在血液净化室驻点服务。
供应商资格要求：
1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，提供营业执照复印件并加盖公章。
2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力，需提供3年及以上相应血透室维修服务记录。
3、投标人参加采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪记录，没有重大违法记录。
供应商项目报价：
需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用。
项目维保的基本要求如下：
1、 更换的备件必须是原厂同品牌同型号全新备件，备件采购渠道应符合国家相关法律、法规要求，来源可追溯。
2、 维修保养后的设备，其性能指标应全面恢复至原出厂技术参数，相关参数符合国家质量检测标准，中标人须确保整机功能完好、运行稳定，可完全满足临床的正常使用要求。
3、 同时水处理机要求在两年维保期内至少更换一次反渗膜含膜壳全套组件和前处理全套填料（包含砂罐、碳罐、树脂罐），更换完成后需消毒冲洗。
2、维保服务期内，须具备24小时客户服务热线，当设备发生故障时，接到报修通知后，供应商应在15分钟内响应，电话、网络远程服务无法解决的，迅速派遣技术人员前往维修，工程师于30分钟内到达设备现场，3日内完成维修。
3、维保服务期内，供应商需派专业技术人员到设备所在地对设备进行检查、维护或保养。频次如下：定期预防性保养不少于壹年（4）次，包含校准，系统校验，功能检测，故障处理等。
4、水处理设备需定时更换安保滤芯（包含前级细滤与后级粗滤），一年不低于24次。
5、每个月配合院感科进行血透机的透析水采样检测一次（一般为三台次/每月）。定期配合科室更换细菌滤过器（耗材由采购人提供）。
6、在设备正常使用、正确操作情况下，供应商需保证设备的开机率不低于（98%），按全年365天计算。
7、每年针对科室提供一次设备使用维护基础知识培训。
9、供应商保证其提供的技术服务和工作成果不侵犯任何第三方的权利和知识产权。
10、供应商提供设备厂家的合法的应用软件或硬件的功能性升级服务。
11、若设备有移动需要，供应商需能提供移机和再安装服务。
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三、服务方案：
供应商维修服务方案（包含但不限于附件一中的内容）

