中央站（中心监护系统）

参数一览表
一、项目概况
本次采购的医疗设备为福建医科大学附属第一医院肝病中心肝内科所需的1套中央站（中心监护系统）。该设备应配置齐全、性能稳定、操作简便安全，具良好的升级能力，适用临床、科研、教学，并满足将来扩展临床应用领域的需要。
技术和服务要求：

1.中央站可连接科室现有的5台迈瑞N17型号的监护仪。
2.中央站，查看站，保证科室患者支持在床旁，护士站，医生办公室，家属会谈室和科室走廊查看患者的数据，支持同一患者在不同物理地点呈现不同界面显示的需求。
3.要求中央站支持联网≥64床病人床旁输液工作站，除颤设备病人监护仪设备混合联网。
4.中心监护系统可以控制监护仪进入夜间模式，中心监护系统可以控制监护仪进入隐私模式，中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入隐私模式。
5.中央站显示器尺寸应≥19英寸，要求中央站支持的显示分辨率≥1920*1080像素。
6.中央站主机采用磁盘阵列式设计，保障数据的存储安全和系统运行稳定。
7.中央站单个显示屏可显示≥24个病人的数据，可选配升级发送监护仪上的SpO和CO2信息到联网的呼吸机上，指导医生脱机。
8.中央站/工作站交互界面与所提供的输注工作站监护的交互界面保持一致，实现同屏同时间轴回顾患者的血流动力学与药物的关联性，每一次用药调整对病人生命体征的影响，辅助指导医生用药方案。
9.多床区域可进行颜色标记，实现分组显示。
10.多床区域可以配置大字体界面。
11.具有生命体征概览，具备心电概览，房颤概览，氧合概览，室性心律失常概览。
12.支持趋势图/表回顾功能。支持自定义趋势组功能，可由用户自行选择参数及调整参数顺序。
13.具备事件回顾功能。支持事件列表显示及筛选，并支持事件重命名，锁定及备注功能，具有报警凸显功能，当监护仪发生致命性报警时，中央站单床和多床报警区放大显示报警信息。
14.具备≥240小时趋势数据存储，分辨率≤1分钟，具备≥240小时全息波形数据存储，分辨率≤250Hz，具备≥240小时ST片段数据存储，分辨率≤5分钟，支持≥1000条事件存储，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度≥32秒。
15.具备≥1000条NIBP测量数据存储，具备≥720条12导静息分析结果数据存储。

16.配置清单

16.1 中心监护系统主机 1台

16.2 电源线 1根

三、商务要求：

1.交货时间：合同生效后60天内交货。

2.交货地点：采购人指定地点，福建医科大学附属第一医院（茶亭/奥体/滨海院区）

3.交货条件：采购人验收合格后交付。

4.保修期：5年。
四、其他商务要求：

1、违约责任

    1.1未按期交货的违约责任

1.1.1若乙方未能按合同约定的时间按时足额供货，乙方须按未交货或迟延交货价值的5%向甲方支付违约金。

1.1.2若乙方逾期30天未能向甲方交货或是足额交货，甲方有权单方解除合同；若因此给甲方造成损失的，除按约定向甲方支付违约金外，仍应赔偿甲方因此所遭受的损失。

1.1.3乙方交付的货物质量不合格或不符合甲方要求的，甲方有权单方解除合同，乙方须同时按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

2、违约终止合同

    2.1在甲方向乙方发出的违约通知后30天内乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知并单方解除本合同：  

    2.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

    2.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

3. 结合安装调试，乙方专业技术人员应免费对甲方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作；乙方委派的专业技术人员所需费用均由乙方承担。

4. 乙方应向甲方提供以下中文技术资料1套，其费用包括在报价中：

4.1 设备的出厂检验报告

4.2 合格证书

4.3 装箱单

4.4 产品验收标准（含产品合格证验收清单等）

4.5 技术说明书

4.6 使用说明书

4.7 安装、维修及操作手册,公开维修密码,软件备份光盘

4.8 零部件目录

4.9 配置清单、分项价格及耗材价格（若有）

4.10货物的产品介绍彩册（页），或提供有效的国内认证机构的证明材料。

4.11最新的原版Data Sheet技术资料（技术白皮书）。

该响应设备须为全新产品。

6、验收标准和验收方法：

6.1验收标准：设备按照制造厂商的产品验收标准和中华人民共和国有关技术规范和技术标准以及甲方验收标准进行验收。产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。

 6.2 验收方法：

       6.2.1 出厂检验：乙方应提供货物制造厂的出厂检验报告、合格证书、装箱单等。

       6.2.2最终验收：设备安装、调试结束后乙方负责并会同甲方及有关专家按6.1款验收标准进行联合验收。需有甲方的设备安装验收报告单、且必须经甲方设备与医用材料管理处或相关部门的工程师和设备使用科室人员在验收报告单上签字即为验收完成。保修期从甲方设备安装验收报告单签署时间算起。

7. 保修期及维修服务

7.1 本次响应的产品需提供免费保修5年，保修期内需提供原厂保修；乙方应提供所投产品的售后服务承诺书及所投产品售后服务单位（承诺由所投产品售后服务单位<该产品的专业维修机构、生产厂家、生产厂家分公司或办事处等>提供售后服务<包含服务条款、保修年限等>）。

7.2质量保证

在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告报甲方备案，若 5天内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。乙方视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。

8.付款方式与条件

   8.1设备安装及验收合格后，乙方凭A.金额为有关合同货物价格100%的增值税普通发票；B.制造厂家出具的货物质量合格证书；C. 甲方已收讫货物的验收凭证；D. 甲方签发的验收合格文件；E.甲方要求的其它文件，向甲方申请付款。

   8.2甲方在设备入账后三个月内以银行付款方式向乙方支付合同总金额的100%的款项。

9. 该文件要求中未明之处，欢迎进行必要的咨询和详细补充说明。

福建医科大学附属第一医院
2026年9月30日
