口镜头、三用枪头、牙用镊、牙探针

参数一览表
一、项目概况
本次采购的医疗设备为福建医科大学附属第一医院口腔内科门诊所需的1批口镜头、三用枪头、牙用镊、牙探针。该设备应配置齐全、性能稳定、操作简便安全，具良好的升级能力，适用临床、科研、教学，并满足将来扩展临床应用领域的需要。
技术和服务要求：

1、口镜头，数量：200把。
镜面规格：≥22mm
产品形态：直头、单面平光、无放大
镜杆长度：≥45mm
整体长度：≥55mm
镜片材质：高透光学玻璃，正面镀膜工艺
镜体材质：医用304不锈钢，无磁性、耐腐蚀、防锈
光学效果：平光1:1真实成像，无畸变、无重影
镜面反射率：≥98%，视野清晰透亮
工艺细节：镜面高精密抛光，边缘圆润光滑，无毛刺，不损伤口腔黏膜
灭菌方式：支持121℃、134℃高温高压蒸汽灭菌
耐受灭菌次数：≥1000次，长期使用不易脱膜、氧化、变形
适用场景：成人常规口腔检查、间接视野观察、软组织牵拉、辅助照明、诊疗隔挡
2、三用枪头，数量：200把。
进气接口：标准牙科通用接口
气流形态：集中直吹，风力稳定，无啸叫、无抖动
主体材质：医用 304/316 不锈钢，部分型号头部采用医用工程塑料
连接方式：快插式
外形规格：通用标准尺寸，兼容国内外主流品牌牙椅
耐受高温高压灭菌：134℃/0.2 MPa、121℃/0.1 MPa 常规循环灭菌
3、牙用镊，数量：300把。
整体总长：160mm（标准通用规格）
头部造型：双弯折角设计，贴合口腔操作角度，尖端闭合严密，无间隙
定位配置：内置金属定位销，限位开合行程，防止过度张开变形
手柄设计：防滑滚花纹理，握持稳固，单手操作顺滑
材质：医用不锈钢，耐腐蚀、不易生锈变形
夹持性能：尖端密合度高，带齿款夹持防滑，咬合紧密不翘边、不错位
灭菌适配：可耐受134℃高温高压反复灭菌，适配口腔临床消毒规范
表面工艺：哑光处理，无毛刺、锐边、砂眼，安全无刺激
4、牙探针，数量：300把。
整体结构：一体式双头探针，无焊接断点，坚固不易弯折
手柄样式：八角防滑手柄，握持不打滑、受力均匀，适配单手精细操作
探针形态：一端尖细直头、一端弯头，适配牙面、邻面、窝沟、牙周多方位探查
整体长度：标准临床通用长度，深入口腔后牙区无遮挡
尖端工艺：精细打磨锐头，圆润无毛刺，探查精准不划伤牙体及牙龈软组织
基材材质：医用不锈钢，符合医用器械材质标准
硬度指标：经热处理硬化，探针头部硬度适配临床需求，刚性足、不易弯曲变形
结构强度：通体一体成型，抗弯折、抗断裂，长期反复使用不易形变
表面工艺：哑光钝化处理，光滑无砂眼、无锈蚀点，易清洁、不挂残渣
耐腐蚀性能：耐口腔酸碱环境，通过医用盐雾耐腐蚀测试，长期使用不生锈
灭菌适配：可耐受134℃高温高压反复灭菌，适配口腔常规消毒流程，灭菌后不变形、不氧化
三、商务要求：

1.交货时间：合同生效后60天内交货。

2.交货地点：采购人指定地点，福建医科大学附属第一医院（茶亭/奥体/滨海院区）

3.交货条件：采购人验收合格后交付。

4.保修期：2年。
四、其他商务要求：

1、违约责任

    1.1未按期交货的违约责任

1.1.1若乙方未能按合同约定的时间按时足额供货，乙方须按未交货或迟延交货价值的5%向甲方支付违约金。

1.1.2若乙方逾期30天未能向甲方交货或是足额交货，甲方有权单方解除合同；若因此给甲方造成损失的，除按约定向甲方支付违约金外，仍应赔偿甲方因此所遭受的损失。

1.1.3乙方交付的货物质量不合格或不符合甲方要求的，甲方有权单方解除合同，乙方须同时按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

2、违约终止合同

    2.1在甲方向乙方发出的违约通知后30天内乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知并单方解除本合同：  

    2.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

    2.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

3. 结合安装调试，乙方专业技术人员应免费对甲方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作；乙方委派的专业技术人员所需费用均由乙方承担。

4. 乙方应向甲方提供以下中文技术资料1套，其费用包括在报价中：

4.1 设备的出厂检验报告

4.2 合格证书

4.3 装箱单

4.4 产品验收标准（含产品合格证验收清单等）

4.5 技术说明书

4.6 使用说明书

4.7 安装、维修及操作手册,公开维修密码,软件备份光盘

4.8 零部件目录

4.9 配置清单、分项价格及耗材价格（若有）

4.10货物的产品介绍彩册（页），或提供有效的国内认证机构的证明材料。

4.11最新的原版Data Sheet技术资料（技术白皮书）。

该响应设备须为全新产品。

6、验收标准和验收方法：

6.1验收标准：设备按照制造厂商的产品验收标准和中华人民共和国有关技术规范和技术标准以及甲方验收标准进行验收。产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。

 6.2 验收方法：

       6.2.1 出厂检验：乙方应提供货物制造厂的出厂检验报告、合格证书、装箱单等。

       6.2.2最终验收：设备安装、调试结束后乙方负责并会同甲方及有关专家按6.1款验收标准进行联合验收。需有甲方的设备安装验收报告单、且必须经甲方设备与医用材料管理处或相关部门的工程师和设备使用科室人员在验收报告单上签字即为验收完成。保修期从甲方设备安装验收报告单签署时间算起。

7. 保修期及维修服务

7.1 本次响应的产品需提供免费保修2年，保修期内需提供原厂保修；乙方应提供所投产品的售后服务承诺书及所投产品售后服务单位（承诺由所投产品售后服务单位<该产品的专业维修机构、生产厂家、生产厂家分公司或办事处等>提供售后服务<包含服务条款、保修年限等>）。

7.2质量保证

在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告报甲方备案，若 5天内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。乙方视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。

8.付款方式与条件

   8.1设备安装及验收合格后，乙方凭A.金额为有关合同货物价格100%的增值税普通发票；B.制造厂家出具的货物质量合格证书；C. 甲方已收讫货物的验收凭证；D. 甲方签发的验收合格文件；E.甲方要求的其它文件，向甲方申请付款。

   8.2甲方在设备入账后三个月内以银行付款方式向乙方支付合同总金额的100%的款项。

9. 该文件要求中未明之处，欢迎进行必要的咨询和详细补充说明。

福建医科大学附属第一医院
2026年9月30日
