福建医科大学附属第一医院医疗设备维修维保服务询价函

| 维修维保服务项目名称 |  | 手术护理中心STORZ一体化核心平台维修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 手术护理中心 |  | 项目工程师 | 范峥浩 | 电话 | 18650355397 |
| 仪器名称 | STORZ一体化核心平台 |  | 型号规格 | L-A90-X-0121 | 序列号 | 2275600001 |
| 项目概况：手术护理中心STORZ一体化核心平台开机运行时录像工作站无图像显示，需重启系统才能显示图像，术中转播时频繁出现图像信号突然中断现象，工作站及分屏均无图像，无法查看，影响使用。经检测发现STORZ一体化核心平台的系统控制模块故障，导致图像输出信号异常，需进行维修。 服务内容： - 更换STORZ一体化核心平台的系统控制模块； - 系统控制模块须是原厂全新配件； - 维修后STORZ一体化核心平台能正常传输图像，开机运行时录像工作站图像显示稳定，术中转播无异常中断现象；3D信号转换2D信号功能能正常使用。系统控制模块安装牢固，连接线路规范，设备整体运行流畅；经连续72小时满负荷测试，未出现信号丢失或图像异常问题，符合临床使用标准。 质量保证： 1、乙方应在合同生效后（15）天内完成维修及安装调试。 2、设备维修后应保证达到设备技术规范要求。 3、验收合格后,对于所进行的维修和更换的配件乙方提供（6）个月保修服务。 |  |  |  |  |  |  |

供应商报价：

| 项目 | 维修维保服务项目名称 | 单价(元) | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修费用 | 手术护理中心STORZ一体化核心平台维修 |  | 1项 |  |

总金额（大写）：人民币_________________________（¥__________________）

以上报价包含维修服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用。

设备维修完成，经甲方调试可正常使用后，由甲方设备与医用材料管理处工程师和设备使用科室人员在医疗设备维修报告单签字，验收完成。在保修期内，乙方应负责对有质量问题或不符合合同约定的维修部分进行重修。经过二次维修仍无法正常使用的，乙方应当无条件退还全部合同总金额并赔偿甲方因此产生的全部损失。

备注：贵公司提交的报价文件将被视为已完全理解并接受本询价函的所有条款和要求，询价结果不构成我院必须签订合同的义务。

公司名称：

授权代表：

联系电话：

企业类型：大型    中小    微小