全自动电泳仪设备技术参数

一、设备名称：全自动琼脂糖凝胶电泳分析仪

二、数量：1套

三、设备用途说明：在检验科临床、教学及科研使用。

四、技术参数及要求：

1）检测项目：具有检测血清蛋白电泳、血红蛋白电泳、免疫固定电泳、尿蛋白电泳、LDH乳酸脱氢同工酶、脑脊液电泳等

2）SDS尿蛋白电泳：可开展SDS尿蛋白电泳，有相应试剂并取得注册证

3）胶片规格：对于样本量较少的免疫固定电泳，有1或2人份胶片可供选择

4）加样方式：使用一次性加样梳，避免交叉污染，利于生物安全

5）扫描模块：电泳仪器自带内置扫描功能，电泳仪与胶片扫描仪为一体式仪器，非分离式扫描仪。