采购需求参数（倒置荧光显微镜一批）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全电动倒置荧光显微镜 | 3套 | 210 | 1.电动激发块转盘≥单层8孔位激发块转盘，复眼荧光照明，无需拆卸即可更换激发块，内置光闸，防水设计。 2.显微相机：全局快门，彩色Peltier制冷型CMOS芯片，物理像素≥1200万，最大图像分辨率≥4900万像素（8192 X 6000）；实时预览帧速≥60 fps。 3.可采集的波长范围400-1000nm，支持IR截止滤镜手动切换进出光路。 4.支持明场和荧光的实时手动拼接大图。 5.支持AI自动识别显微观察方法（明场、荧光、相差、微分干涉和偏光），自动获取最佳拍摄条件参数。 |
| 2 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 55 | 1. 编码型激发块转盘≥单层8孔位激发块转盘，复眼荧光照明，无需拆卸即可更换激发块，内置光闸，防水设计。 2.显微相机：全局快门，彩色Peltier制冷型CMOS芯片，物理像素≥1200万，最大图像分辨率≥4900万像素（8192 X 6000）；实时预览帧速≥60 fps。 3.可采集的波长范围400-1000nm，支持IR截止滤镜手动切换进出光路。 4.支持明场和荧光的实时手动拼接大图。 5.支持AI自动识别显微观察方法（明场、荧光、相差、微分干涉和偏光），自动获取最佳拍摄条件参数。 |